中国科学院长春科新公司试验仪器研究所
长春科新试验仪器有限公司

操作/安全/维护规程
——WDW系列微机控制电子万能试验机

操作试验机一定要熟练掌握操作规程，试验机要有专人负责管理操作，其他人员禁止使用试验机，以免意外事故发生。

【操作规程】
1、 试验前注意：

1、 检查试验机工作台面、移动横梁、夹具等，如有障碍物、工具、铁屑、杂质等，必须清理、擦拭干净。
2、 检查试验机主要部位，如有新的拉、研、碰伤处，应通知班组长或设备员一起查看，并作好记录。
3、 检查安全防护、制动（止动）、限位和换向等装置应齐全完好。
4、 检查电源、各连接线应连接牢靠，电气接地良好。
2、 试验中注意：

1、 坚守岗位，精心操作，不做与工作无关的事。因事离开试验机时要停车，关闭电源、液压源、气源（配有液压或气动夹具时）。

注：做长时间试验的蠕变持久试验机除外。

2、 开机步骤：

第一步：打开空气开关；

第二步：打开钥匙开关（或Doli公司EDC控制器）；

第三步：打开计算机显示器（仅限微机控制）；

第四步：打开计算机主机开关（仅限微机控制）；

第五步：运行试验程序（仅限微机控制）。
第六步：点击联机（仅限微机控制）。

试验程序中，已连接通道的显示值实时变化，表示已正常连接。

3、 安装夹具，装夹试样。夹持试样前清零。

注：一般情况，做拉伸试验，装夹试样时，先操作靠近传感器一边的夹具夹持试样，然后操作另一边夹具夹持试样。
4、 装夹变形装置（配有变形装置时）。装夹变形后清零。
5、 调整试验机上下限位装置的位置。
6、 在试验程序中，建立新试验组，设置参数。注意参数中停车条件。
7、 开始试验。

8、 试验过程中，如发现动作失灵、震动、发热、爬行、噪音、异味等异常现象，应立即停车检查，排除故障后，方可继续工作。必要时按“紧急停车”按钮。
3、 试验后注意：

1、将试样卸下，保持试验机空载状态。
2、 停止试验机运转，关闭钥匙开关（或Doli公司EDC控制器），切断电源、液压源、气源。
3、清理工作现场，擦净试验机，定期在裸露的运动部件上涂油。
4、 认真将试验中发现的试验机问题，做好记录，并报告主管人员。
【安全维护规程】
1、 试验机的安装基础一定坚实稳固，安装地点要尽可能避免震动、高温、无强干扰电磁场。试验室要清洁干燥、温度均恒、不存放有毒品和有腐蚀性物品。
2、 试验机水平安装。用精度不低于0.1/1000的方框水平仪校正水平，其主机水平度应不超过0.2/1000。
3、 试验机使用前一定要检查电源供电情况，在保证电源电压的变化不超过额定电压的±10%，电源频率应为50Hz的条件下，才可以使用。
4、 试验机的润滑用油和防锈用油不同，应分别进行涂抹。具体用油方法和用油规定，应按试验机的使用说明严格执行。
5、 试验机使用后，一定要按操作规程关掉电源，清除断屑等杂物，擦拭干净，罩上防尘罩，注意防止灰尘侵入。有条件的实验室应使用除尘、除湿装置。
6、 丝杠上端和下端、中间带轮轴上下端均装有轴承，出厂时轴承上涂有通用锂基润滑油，使用过程中，每隔2年用油枪注入一次油脂。注入方法是，打开上横梁上部盖板，通过轴承座孔注入，再把台面上的防尘帘打开，往轴承丝套中注入。

7、 润滑油最好选择滴点大于170℃以上的油脂，如锂基油脂或合成复合钙基润滑脂。滚珠丝杠润滑也可以有锂基润滑脂，机油要每年注一次。
8、 同步带过松和过紧会影响传动效率和传动准确度，因此一定要使同步带松紧适度，即用手指轻按时能产生挠曲。调整时可适当旋松带轮座或电机座四个螺钉，使其前后移动，即可调整松紧。调整后要旋紧螺钉固定。
9、 传感器固定在移动横梁上，一般情况下，不要拆卸；必须拆卸时要由专业人员操作，以免由于安装不当，造成传感器的损坏。卸下传感器应安全放置，防止跌落地面而摔坏；防止被重物撞击。
10、 电阻应变片式引伸计安装时不得存在扭矩；刀口注意保护好，切勿损坏刀口，以免影响测量精度；引伸计要妥善保管，避免挤压碰撞，切勿受潮；避免超过量程，导致破坏；使用引伸计时试验速度选择在50mm/min以下。（配有引伸计时）


















长春市经济技术开发区会展大街856号    电话：0431-4649708     传真：0431-4649738     网址：http://www.cc-kx.com
PAGE  
- 1 -

